Стоматологическая установка с компрессором.

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требований |  |
| 1.1 | Основные функциональные требования |  |
| 2 | Стоматологическая установка стационарного типа с нижней подачей инструментальных шлангов. | Да |
| 2.1 | Напряжение сети | 230В ± 10% |
|  | Частота сети | 50 Гц ±2% |
|  | Максимальная потребляемая мощность | 800W±10 % |
|  | Вес установки брутто, кг | 300кг |
|  | Вес установки нетто, кг | 270кг |
|  | Габариты упаковки, мм | 1420х1020х1150 |
|  | Габариты установки, мм | 1950х910х1950 |
|  | Максимальная высота установки (с светильником) | 2200 |
|  | Высота плеча столика врача, мм | 810-1150 |
|  | Тип защиты от поражения электрическим током | Прибор класса I |
|  | Степень зашиты от поражения электрическим током | Прибор типа В |
|  | Входное давление воды | 0,2-0,4мПа |
|  | Входное давление воздуха | 0,55-0,80 мПа |
|  | Стационарный блок плевательницы | Наличие |
|  | Система автономной подачи чистой воды на все инструменты | Наличие |
|  | Слюноотсос эжекторный воздушный с креплением на гидроблоке | Наличие |
|  | Включение слюноотсоса автоматическое при вынимании из держателя | Да |
|  | Пылесос эжекторный воздушный с креплением на гидроблоке | Наличие |
|  | Включение пылесоса автоматическое при вынимании из держателя | Да |
|  | Напольный выносной блок подключения к коммуникациям с системой предварительной фильтрации и регулировки давления воды и воздуха | Наличие |
|  | Магистраль слива в канализацию | Наличие |
|  | Электрический ножной включатель инструментов | Наличие |
|  | Возможность подключения внешней аспирационной системы | Наличие |
|  | Плевательница керамическая, поворотная | Наличие |
|  | Модуль врача | На поворотном плече (не менее 3-х артикуляционных соединений) |
| 2.2 | Пневмотормоз блокировки модуля врача | Наличие |
|  | Инструментальный столик | Наличие |
|  | Негатоскоп для дентальных снимков | Наличие |
|  | Программируемое наполнение стакана, омывание плевательницы | Наличие |
|  | Включение/выключение охлаждающего спрея раздельно на каждый инструмент | Наличие |
|  | Включение/выключение негатоскопа | Наличие |
|  | Регулировка подачи охлаждающей жидкости на инструменты | Наличие |
|  | Размещение на модуле врача | Максимально 4 инструмента |
|  | Максимальная нагрузка инструментальный столик врача | 2,5 кг |
|  | Высокоскоростной воздушный турбинный наконечник шланг (2 шт.) | Холостая скорость => 350000 об/мин (давление воздуха 0,22 МПа) |
|  | Низкоскоростной воздушный микромотор шланг (1шт.) | Холостая скорость => 18000 об/мин (давление воздуха 0,3 МПа) |
|  | Светильник на пантографическом плече | Наличие |
| 2.3 | Номинальное напряжение | 10-13,5В |
|  | Номинальная частота | 50 Гц ±2% |
|  | Номинальная потребляемая мощность | 50Вт ±10% |
|  | Тип зашиты от поражения электрическим током | Прибор класса Н |
|  | Степень защиты от поражения электрическим ТОКОМ | Прибор типа В |
|  | Размер светового пятна | Макс. 70 х 180 мм ± 5% |
|  | Фокусное расстояние | 0,7 м ± 2% |
|  | Яркость освещения: Минимум при 10 В Минимум при 13,5 В | 8000 Люкс 15000 Люкс |
|  | Превышение температуры органов управления светильников над температурой окружающей среды | Не превышают 32 °С |
|  | Кресло пациента |  |
| 2.4 | электромеханическое с 2-мя независимыми электродвигателями | Наличие |
|  | Левый подлокотник | Наличие |
|  | Правый подлокотник, поворотный съемный | Наличие |
|  | Подголовник 3-х осевой с двойной артикуляцией и изменением положения по высоте | Наличие |
|  | Управление креслом | От джойстика |
|  | нижнее положение сиденья кресла, не более | 430мм |
|  | максимальное верхнее положение сиденья кресла, не менее | 770 мм |
|  | Длина кресла в разложенном состоянии | 2150мм |
|  | Ширина сидения кресла | 560мм |
|  | Ширина кресла с подлокотниками | 630мм |
|  | Выдвижение подголовника | 120мм |
|  | Грузоподъемность | Не менее 135 кг |
|  | Допустимая нагрузка на кресло | Не менее 250 кг |
|  | Стул врача | Наличие |
| 2.5 | Опора пластиковая на 5 колесиках | Наличие |
|  | Газовая пружина | Наличие |
|  | Сиденье и опора спины мягкие, покрытые кожзаменителем | Наличие |
|  | Опора спины узкая, удлинена сод правую руку | Наличие |
|  | Максимальная высота сиденья, мм | 560±20 |
|  | Минимальная высота сиденья, мм | 450±20 |
|  | Высота опоры спины от сидения, мм | 220±20 |
|  | Вращение сиденья с опорой спины | 360° |
|  | Комплект наконечников |  |
| 2.6 | Турбинный четырехканальный наконечник | Частота вращения до 300000 об/мин |
|  | Наконечник прямой на микромотор | Частота вращения до 40000 об/мин |
|  | Наконечник угловой на микромотор | Частота вращения до 40000 об/мин |
|  | Микромотор стоматологический с соединением М4 | Частота вращения до 40000 об/мин |
|  | Скалер | ультразвуковой |
|  | Компрессор стоматологический безмаслянный |  |
| 2.7 | Корпус с антикоррозийной обработкой | Наличие |
|  | Использование опорных подшипников производства NSK Япония | Наличие |
|  | Мощность | 850 W |
|  | Мощность компрессора при избыточном давлении | 0.4 МРа 85 л |
|  | Максимальное Давление | 0.8 MPa |
|  | Давление при ВКЛ\ВЫКЛ | 0.5/0.8 MPa |
|  | Уровень шума | 62 децибела |
|  | Ресивер | 35 L |
|  | Габариты | 46x46x65 см |
|  | Дополнительно |  |
| 3 | Техническая документация на русском языке, в т.ч.: |  |
|  | Инструкция по монтажу на русском языке | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Водно-воздушная схема на русском языке | Наличие |
|  | Электросхема на русском языке | Наличие |

Гл.врач                 Шаубаев З.Б.